## Results
Oxide
Na2O | MgO | SiO2 | Al2O3 | K2O | CaO | TiO2 | FeO | MnO | Total
0.27 | 16.69 | 52.28 | 2.12 | 0.02 | 19.63 | 0.57 | 8.85 | 0.19 | 100.62
0.34 | 16.2 | 50.86 | 2.92 | 0 | 20.04 | 0.75 | 8.1 | 0.2 | 99.41
0.37 | 15.04 | 50.69 | 3.21 | 0.03 | 21.65 | 0.8 | 9.13 | 0.25 | 101.17
0.27 | 15.59 | 51.8 | 2.12 | 0.05 | 20.64 | 0.39 | 8.74 | 0.37 | 99.97
0.33 | 15.55 | 51.42 | 2.42 | 0 | 21.17 | 0.75 | 8.7 | 0.1 | 100.44
0.42 | 15.25 | 51.38 | 1.8 | 0 | 20.13 | 0.62 | 9.46 | 0.32 | 99.38
0.45 | 14.7 | 51.18 | 2.03 | 0.01 | 20.01 | 0.78 | 11.16 | 0.25 | 100.57
0.35 | 15.5743 | 51.3729 | 2.3743 | 0.015714 | 20.4671 | 0.66571 | 9.1629 | 0.24 | 100.2229
0
0.06 | 24.1 | 52.93 | 0.97 | 0.04 | 2.04 | 0.31 | 18.49 | 0.59 | 99.53
0.03 | 24.12 | 52.46 | 1.09 | 0.02 | 1.95 | 0.42 | 18.89 | 0.49 | 99.47
0 | 25.23 | 53.52 | 0.85 | 0.01 | 1.88 | 0.27 | 17.12 | 0.44 | 99.32
0.1 | 24.06 | 52.75 | 0.79 | 0.01 | 2.28 | 0.39 | 19.15 | 0.54 | 100.07
0.03 | 27.11 | 53.56 | 1.54 | 0.05 | 2.15 | 0.51 | 15.48 | 0.37 | 100.8
0.03 | 23.44 | 52.32 | 1.26 | 0 | 1.84 | 0.43 | 20.96 | 0.47 | 100.75
0.09 | 23.9 | 52.87 | 1.05 | 0 | 1.78 | 0.4 | 20.52 | 0.54 | 101.15
0.06 | 22.82 | 51.8 | 0.93 | 0 | 3.02 | 0.31 | 20.25 | 0.44 | 99.63
0.04 | 23.28 | 51.9 | 1.2 | 0 | 1.96 | 0.39 | 20.91 | 0.56 | 100.24
0.08 | 23.13 | 53.25 | 0.89 | 0 | 1.69 | 0.35 | 19.86 | 0.68 | 99.93
0.06 | 23.52 | 53.83 | 0.89 | 0 | 1.81 | 0.3 | 20.22 | 0.47 | 101.1
0.04 | 23.67 | 53.14 | 0.92 | 0 | 1.71 | 0.38 | 19.74 | 0.52 | 100.12
0.051667 | 24.0317 | 52.8608 | 1.0317 | 0.010833 | 2.0092 | 0.37167 | 19.2992 | 0.50917 | 100.1758
0 | 2.99 | 0.34 | 2.58 | 0 | 0.09 | 13.61 | 70.64 | 0.31 | 90.56
0.64 | 2.54 | 6.52 | 3.59 | 0.45 | 0.48 | 15.18 | 61.43 | 0.5 | 91.33
0.86 | 2.83 | 11.31 | 4.2 | 0.65 | 0.74 | 14.16 | 61.89 | 0.3 | 96.94
0.5 | 2.7867 | 6.0567 | 3.4567 | 0.36667 | 0.43667 | 14.3167 | 64.6533 | 0.37 | 92.9433
4.78 | 0.14 | 53.59 | 28.62 | 0.23 | 11.59 | 0.04 | 0.72884 | 0.05 | 99.7688
5.1 | 0.13 | 54.59 | 27.62 | 0.35 | 11.15 | 0.07 | 0.97178 | 0 | 99.9818
4.94 | 0.11 | 54.39 | 28.52 | 0.31 | 11.8 | 0.11 | 0.87281 | 0 | 101.0528
4.43 | 0.17 | 53.8 | 28.1 | 0.31 | 12.13 | 0 | 0.8818 | 0 | 99.8218
5.48 | 0.04 | 54.93 | 27.34 | 0.37 | 10.6 | 0.13 | 0.97178 | 0 | 99.8618
5.07 | 0.13 | 54.84 | 28.19 | 0.34 | 11.21 | 0.01 | 0.87281 | 0 | 100.6628
4.89 | 0.08 | 55.11 | 28.3 | 0.31 | 11.47 | 0.11 | 0.8818 | 0 | 101.1518
4.76 | 0.11 | 54.27 | 28.19 | 0.28 | 11.69 | 0.12 | 0.96279 | 0 | 100.3828
5.8 | 0.12 | 56.54 | 27.56 | 0.5 | 9.91 | 0.05 | 0.80982 | 0 | 101.2898
4.86 | 0.1 | 54.44 | 28.14 | 0.34 | 11.64 | 0 | 0.78283 | 0.01 | 100.3128
4.99 | 0.1 | 54.55 | 28 | 0.37 | 11.2 | 0.1 | 0.92679 | 0 | 100.2368
4.74 | 0.12 | 53.37 | 28.67 | 0.35 | 11.82 | 0.14 | 0.83681 | 0 | 100.0468
5.36 | 0.1 | 55.3 | 27.33 | 0.37 | 10.62 | 0.11 | 0.74683 | 0 | 99.9368
5.09 | 0.13 | 54.25 | 28.51 | 0.33 | 11.36 | 0.08 | 0.85481 | 0 | 100.6048
5.17 | 0.09 | 55.62 | 27.96 | 0.35 | 10.91 | 0.01 | 0.64786 | 0 | 100.7579
4.88 | 0.11 | 54.68 | 28.08 | 0.32 | 11.44 | 0.05 | 0.76483 | 0.05 | 100.3748
5.12 | 0.09 | 55.16 | 28.3 | 0.37 | 10.97 | 0.06 | 0.79182 | 0 | 100.8618
5.25 | 0.08 | 54.32 | 28.1 | 0.39 | 11.2 | 0.1 | 0.68385 | 0 | 100.1238
4.64 | 0.09 | 54.05 | 28.9 | 0.29 | 11.75 | 0.04 | 0.61186 | 0.08 | 100.4519
5.31 | 0.11 | 55.78 | 27.61 | 0.48 | 10.6 | 0.1 | 0.71084 | 0.05 | 100.7508
5.033 | 0.1075 | 54.679 | 28.102 | 0.348 | 11.253 | 0.0715 | 0.81567 | 0.012 | 100.4217
4.3 | 1.98 | 61.92 | 14.99 | 3 | 4.15 | 1.24 | 6.1906 | 0.08 | 97.8506
4.08 | 1.86 | 64 | 15.3 | 2.82 | 4.32 | 1.35 | 6.0916 | 0.07 | 99.8916
4.08 | 2.27 | 61.66 | 15.89 | 2.6 | 4.77 | 1.38 | 6.7305 | 0.1 | 99.4805
4.32 | 2.3 | 61.32 | 15.83 | 2.58 | 4.98 | 1.19 | 7.0184 | 0.01 | 99.5484
4.22 | 1.79 | 63.76 | 15.63 | 3 | 4.12 | 1.4 | 5.6687 | 0.1 | 99.6887
4.21 | 1.8 | 63.87 | 15.27 | 2.85 | 4.16 | 1.19 | 6.1186 | 0.05 | 99.5186
4.31 | 1.89 | 61.53 | 14.58 | 2.79 | 4.21 | 1.2 | 5.9117 | 0.08 | 96.5017
3.94 | 2.24 | 61.83 | 15.77 | 2.64 | 4.85 | 1.5 | 6.7305 | 0.12 | 99.6205
4.64 | 2.5 | 61.46 | 16.47 | 2.28 | 5.14 | 1.09 | 5.6507 | 0.02 | 99.2507
4.38 | 1.95 | 63.8 | 15.06 | 2.82 | 4.16 | 1.25 | 6.0826 | 0.09 | 99.5926
4.46 | 2.08 | 61.87 | 15.74 | 2.99 | 4.31 | 1.39 | 6.4066 | 0.05 | 99.2966
4.34 | 2.28 | 61.64 | 15.82 | 2.7 | 4.67 | 1.19 | 6.1906 | 0.14 | 98.9706
4.38 | 2.25 | 61.84 | 15.52 | 2.62 | 4.79 | 1.37 | 6.3796 | 0.1 | 99.2496
4.24 | 1.29 | 64.63 | 13.5 | 3.65 | 2.89 | 1.27 | 5.6148 | 0.03 | 97.1148
4.1 | 1.83 | 63.09 | 14.76 | 2.91 | 4.09 | 1.36 | 5.9297 | 0.11 | 98.1797
4.11 | 2.44 | 61.06 | 15.64 | 2.5 | 5.09 | 1.2 | 6.4606 | 0.02 | 98.5206
4.2569 | 2.0469 | 62.455 | 15.3606 | 2.7969 | 4.4188 | 1.2856 | 6.1985 | 0.073125 | 98.8922

## Setup minerals
FileName : Test.qtiDat
Signal(s) Used : Na Ka, Mg Ka, Si Ka, Al Ka, P Ka, S Ka, Cl Ka, K Ka, Ca Ka, Ti Ka, Cr Ka, Fe Ka, Mn Ka
Spectrometers Conditions : Sp4 TAP, Sp4 TAP, Sp1 TAP, Sp1 TAP, Sp5 LPET, Sp5 LPET, Sp5 LPET, Sp2 PET, Sp2 PET, Sp2 PET, Sp3 LLIF, Sp3 LLIF, Sp3 LLIF
Full Spectrometers Conditions : Sp4 TAP(2d= 25.745,K= 0.00218), Sp4 TAP(2d= 25.745,K= 0.00218), Sp1 TAP(2d= 25.745,K= 0.00218), Sp1 TAP(2d= 25.745,K= 0.00218), Sp5 LPET(2d= 8.75,K= 0.000144), Sp5 LPET(2d= 8.75,K= 0.000144), Sp5 LPET(2d= 8.75,K= 0.000144), Sp2 PET(2d= 8.75,K= 0.000144), Sp2 PET(2d= 8.75,K= 0.000144), Sp2 PET(2d= 8.75,K= 0.000144), Sp3 LLIF(2d= 4.0267,K= 5.8E-05), Sp3 LLIF(2d= 4.0267,K= 5.8E-05), Sp3 LLIF(2d= 4.0267,K= 5.8E-05)
Column Conditions : Cond 1 : 15keV 40nA
Date : May-30-2020
User Name : MICROPROBE-2017\mp-user
Setup Name : D:\sxpc\Analysis Setups\Quanti\DING_Mineral.qtiSet
DataSet Comment : TestTest
Comment :
Analysis Date : Tuesday, 28 February 2017 13:40:54
Project Name : Dirk Mueller
Sample Name : Test
Analysis Parameters :
Sp | Elements | Xtal | Position | Bg1 | Bg2 | Slope | Bias | Gain | Dtime | Blin | Wind | Mode
Sp4 | Na Ka |  | TAP | 46374 | -600 | 600 |  | 1300 | 3003 | 3 | 560 |  | Inte
Sp4 | Mg Ka |  | TAP | 38513 | -1000 | 1000 |  | 1304 | 3103 | 3 | 560 |  | Inte
Sp1 | Si Ka |  | TAP | 27742 | -600 | 600 |  | 1283 | 2926 | 3 | 560 |  | Inte
Sp1 | Al Ka |  | TAP | 32469 | -600 | 500 |  | 1279 | 2977 | 3 | 560 |  | Inte
Sp5 | P Ka |  | LPET | 70312 | -700 | 700 |  | 1288 | 1006 | 3 | 560 |  | Inte
Sp5 | S Ka |  | LPET | 61343 | -800 | 800 |  | 1285 | 1038 | 3 | 560 |  | Inte
Sp5 | Cl Ka |  | LPET | 54010 | -1000 | 500 |  | 1283 | 1027 | 3 | 560 |  | Inte
Sp2 | K Ka |  | PET | 42759 | -500 | 500 |  | 1847 | 998 | 3 | 560 |  | Inte
Sp2 | Ca Ka |  | PET | 38386 | -700 | 700 |  | 1849 | 996 | 3 | 560 |  | Inte
Sp2 | Ti Ka |  | PET | 31420 | -900 | 800 |  | 1846 | 984 | 3 | 560 |  | Inte
Sp3 | Cr Ka |  | LLIF | 56881 | -700 | 800 |  | 1880 | 551 | 3 | 560 |  | Inte
Sp3 | Fe Ka |  | LLIF | 48076 | -800 | 800 |  | 1880 | 528 | 3 | 560 |  | Inte
Sp3 | Mn Ka |  | LLIF | 52224 | -500 | 500 |  | 1880 | 542 | 3 | 560 |  | Inte
Peak Position : Sp4 46374 (-600, 600), Sp4 38513 (-1000, 1000), Sp1 27742 (-600, 600), Sp1 32469 (-600, 500), Sp5 70312 (-700, 700), Sp5 61343 (-800, 800), Sp5 54010 (-1000, 500), Sp2 42759 (-500, 500), Sp2 38386 (-700, 700), Sp2 31420 (-900, 800), Sp3 56881 (-700, 800), Sp3 48076 (-800, 800), Sp3 52224 (-500, 500)
Current Sample Position : X = 18306 Y = 24055 Z = 76 BeamX = 0.00 BeamX = 0.00
Standard Name :
Na On Albit
Mg On Periklas
Si ,Ca On Wollastonite
Al ,K On orthoklas
P On apatite
S On Anhydrite
Cl On vanadinit
Ti On Ilmenit_BY21
Cr On Cr2O3
Fe On Fe2O3
Mn On Bustamite Neu
Standard composition :
Albit = O : 48.65 %, Na : 8.52 %, Mg : 0.09 %, Al : 10.12 %, Si : 31.94 %, K : 0.18 %, Ca : 0.45 %, Fe : 0.05 %
Periklas = O : 39.55 %, Mg : 59.58 %, Ca : 0.86 %
Wollastonite = O : 41.32 %, Si : 24.18 %, Ca : 34.50 %
orthoklas = O : 46.11 %, Na : 0.33 %, Al : 9.09 %, Si : 30.56 %, K : 13.03 %, Fe : 0.88 %
apatite = O : 38.91 %, F : 3.40 %, P : 18.32 %, Cl : 0.35 %, Ca : 39.02 %
Anhydrite = O : 47.01 %, S : 23.55 %, Ca : 29.44 %
vanadinit = O : 13.10 %, Cl : 2.62 %, V : 10.48 %, Pb : 73.80 %
Ilmenit_BY21 = O : 31.30 %, Mg : 0.19 %, Ti : 27.40 %, Mn : 3.69 %, Fe : 36.17 %, Nb : 0.64 %
Cr2O3 = Cr : 68.42 %, O : 31.58 %
Fe2O3 = Fe : 69.94 %, O : 30.06 %
Bustamite Neu = O : 38.39 %, Na : 0.04 %, Mg : 0.13 %, Al : 0.02 %, Si : 22.46 %, K : 0.05 %, Ca : 13.56 %, Mn : 18.83 %, Fe : 6.32 %, Zn : 0.20 %
Calibration file name (Element intensity cps/nA) :
Na : Other\Albit_NaKa-Sp4-TAP_SiKa-Sp1-TAP_004.calDat (Na : 72.1 cps/nA)
Mg : Other\Periklas_MgKa-Sp4-TAP_009.calDat (Mg : 1028.1 cps/nA)
Si : Other\Wollastonite_SiKa-Sp1-TAP_002.calDat (Si : 510.4 cps/nA)
Al ,K : Other\orthoklas_AlKa-Sp1-TAP_KKa-Sp2-PET_007.calDat (Al : 174.8 cps/nA, K : 96.4 cps/nA)
P : Other\apatite_PKa-Sp5-LPET_009.calDat (P : 156.0 cps/nA)
S : Other\Anhydrite_SKa-Sp5-LPET_006.calDat (S : 137.1 cps/nA)
Cl : Other\vanadinit_ClKa-Sp5-LPET_010.calDat (Cl : 20.1 cps/nA)
Ca : Other\Wollastonite_CaKa-Sp2-PET_006.calDat (Ca : 284.8 cps/nA)
Ti : Other\Ilmenit_BY21_TiKa-Sp2-PET_001.calDat (Ti : 273.7 cps/nA)
Cr : Other\Cr2O3_CrKa-Sp3-LLIF_009.calDat (Cr : 298.5 cps/nA)
Fe : Other\Fe2O3_FeKa-Sp3-LLIF_009.calDat (Fe : 368.8 cps/nA)
Mn : Other\Bustamite Neu_MnKa-Sp3-LLIF_001.calDat (Mn : 84.2 cps/nA)
Beam Size : 1 µm

## Setup glass
FileName : Test.qtiDat
Signal(s) Used : Na Ka, Mg Ka, Si Ka, Al Ka, P Ka, S Ka, Cl Ka, K Ka, Ca Ka, Ti Ka, Cr Ka, Fe Ka, Mn Ka
Spectrometers Conditions : Sp4 TAP, Sp4 TAP, Sp1 TAP, Sp1 TAP, Sp5 LPET, Sp5 LPET, Sp5 LPET, Sp2 PET, Sp2 PET, Sp2 PET, Sp3 LLIF, Sp3 LLIF, Sp3 LLIF
Full Spectrometers Conditions : Sp4 TAP(2d= 25.745,K= 0.00218), Sp4 TAP(2d= 25.745,K= 0.00218), Sp1 TAP(2d= 25.745,K= 0.00218), Sp1 TAP(2d= 25.745,K= 0.00218), Sp5 LPET(2d= 8.75,K= 0.000144), Sp5 LPET(2d= 8.75,K= 0.000144), Sp5 LPET(2d= 8.75,K= 0.000144), Sp2 PET(2d= 8.75,K= 0.000144), Sp2 PET(2d= 8.75,K= 0.000144), Sp2 PET(2d= 8.75,K= 0.000144), Sp3 LLIF(2d= 4.0267,K= 5.8E-05), Sp3 LLIF(2d= 4.0267,K= 5.8E-05), Sp3 LLIF(2d= 4.0267,K= 5.8E-05)
Column Conditions : Cond 1 : 15keV 5nA
Date : May-30-2020
User Name : MICROPROBE-2017\mp-user
Setup Name : D:\sxpc\Analysis Setups\Quanti\DING_Glass_10µm.qtiSet
DataSet Comment : TestTest
Comment :
Analysis Date : Tuesday, 28 February 2017 13:40:54
Project Name : Dirk Mueller
Sample Name : Test
Analysis Parameters :
Sp | Elements | Xtal | Position | Bg1 | Bg2 | Slope | Bias | Gain | Dtime | Blin | Wind | Mode
Sp4 | Na Ka |  | TAP | 46374 | -600 | 600 |  | 1300 | 3003 | 3 | 560 |  | Inte
Sp4 | Mg Ka |  | TAP | 38513 | -1000 | 1000 |  | 1304 | 3103 | 3 | 560 |  | Inte
Sp1 | Si Ka |  | TAP | 27742 | -600 | 600 |  | 1283 | 2926 | 3 | 560 |  | Inte
Sp1 | Al Ka |  | TAP | 32469 | -600 | 500 |  | 1279 | 2977 | 3 | 560 |  | Inte
Sp5 | P Ka |  | LPET | 70312 | -700 | 700 |  | 1288 | 1006 | 3 | 560 |  | Inte
Sp5 | S Ka |  | LPET | 61343 | -800 | 800 |  | 1285 | 1038 | 3 | 560 |  | Inte
Sp5 | Cl Ka |  | LPET | 54010 | -1000 | 500 |  | 1283 | 1027 | 3 | 560 |  | Inte
Sp2 | K Ka |  | PET | 42759 | -500 | 500 |  | 1847 | 998 | 3 | 560 |  | Inte
Sp2 | Ca Ka |  | PET | 38386 | -700 | 700 |  | 1849 | 996 | 3 | 560 |  | Inte
Sp2 | Ti Ka |  | PET | 31420 | -900 | 800 |  | 1846 | 984 | 3 | 560 |  | Inte
Sp3 | Cr Ka |  | LLIF | 56881 | -700 | 800 |  | 1880 | 551 | 3 | 560 |  | Inte
Sp3 | Fe Ka |  | LLIF | 48076 | -800 | 800 |  | 1880 | 528 | 3 | 560 |  | Inte
Sp3 | Mn Ka |  | LLIF | 52224 | -500 | 500 |  | 1880 | 542 | 3 | 560 |  | Inte
Peak Position : Sp4 46374 (-600, 600), Sp4 38513 (-1000, 1000), Sp1 27742 (-600, 600), Sp1 32469 (-600, 500), Sp5 70312 (-700, 700), Sp5 61343 (-800, 800), Sp5 54010 (-1000, 500), Sp2 42759 (-500, 500), Sp2 38386 (-700, 700), Sp2 31420 (-900, 800), Sp3 56881 (-700, 800), Sp3 48076 (-800, 800), Sp3 52224 (-500, 500)
Current Sample Position : X = 18306 Y = 24055 Z = 76 BeamX = 0.00 BeamX = 0.00
Standard Name :
Na On Albit
Mg On Periklas
Si ,Ca On Wollastonite
Al ,K On orthoklas
P On apatite
S On Anhydrite
Cl On vanadinit
Ti On Ilmenit_BY21
Cr On Cr2O3
Fe On Fe2O3
Mn On Bustamite Neu
Standard composition :
Albit = O : 48.65 %, Na : 8.52 %, Mg : 0.09 %, Al : 10.12 %, Si : 31.94 %, K : 0.18 %, Ca : 0.45 %, Fe : 0.05 %
Periklas = O : 39.55 %, Mg : 59.58 %, Ca : 0.86 %
Wollastonite = O : 41.32 %, Si : 24.18 %, Ca : 34.50 %
orthoklas = O : 46.11 %, Na : 0.33 %, Al : 9.09 %, Si : 30.56 %, K : 13.03 %, Fe : 0.88 %
apatite = O : 38.91 %, F : 3.40 %, P : 18.32 %, Cl : 0.35 %, Ca : 39.02 %
Anhydrite = O : 47.01 %, S : 23.55 %, Ca : 29.44 %
vanadinit = O : 13.10 %, Cl : 2.62 %, V : 10.48 %, Pb : 73.80 %
Ilmenit_BY21 = O : 31.30 %, Mg : 0.19 %, Ti : 27.40 %, Mn : 3.69 %, Fe : 36.17 %, Nb : 0.64 %
Cr2O3 = Cr : 68.42 %, O : 31.58 %
Fe2O3 = Fe : 69.94 %, O : 30.06 %
Bustamite Neu = O : 38.39 %, Na : 0.04 %, Mg : 0.13 %, Al : 0.02 %, Si : 22.46 %, K : 0.05 %, Ca : 13.56 %, Mn : 18.83 %, Fe : 6.32 %, Zn : 0.20 %
Calibration file name (Element intensity cps/nA) :
Na : Other\Albit_NaKa-Sp4-TAP_SiKa-Sp1-TAP_004.calDat (Na : 72.1 cps/nA)
Mg : Other\Periklas_MgKa-Sp4-TAP_009.calDat (Mg : 1028.1 cps/nA)
Si : Other\Wollastonite_SiKa-Sp1-TAP_002.calDat (Si : 510.4 cps/nA)
Al ,K : Other\orthoklas_AlKa-Sp1-TAP_KKa-Sp2-PET_007.calDat (Al : 174.8 cps/nA, K : 96.4 cps/nA)
P : Other\apatite_PKa-Sp5-LPET_009.calDat (P : 156.0 cps/nA)
S : Other\Anhydrite_SKa-Sp5-LPET_006.calDat (S : 137.1 cps/nA)
Cl : Other\vanadinit_ClKa-Sp5-LPET_010.calDat (Cl : 20.1 cps/nA)
Ca : Other\Wollastonite_CaKa-Sp2-PET_006.calDat (Ca : 284.8 cps/nA)
Ti : Other\Ilmenit_BY21_TiKa-Sp2-PET_001.calDat (Ti : 273.7 cps/nA)
Cr : Other\Cr2O3_CrKa-Sp3-LLIF_009.calDat (Cr : 298.5 cps/nA)
Fe : Other\Fe2O3_FeKa-Sp3-LLIF_009.calDat (Fe : 368.8 cps/nA)
Mn : Other\Bustamite Neu_MnKa-Sp3-LLIF_001.calDat (Mn : 84.2 cps/nA)
Beam Size : 10 µm